USB编程器说明书

目录

- USB编程器简介

1.1   使用范围

1.2   关于该手册

1.3   安全使用

1.4   重要提示

2     产品的验收

2.1    检查货物

2.2    USB编程器正面和背面图示

2.3    存储和运输

3     安装

3.1    安装驱动

3.2    电脑设置

3.3    启用USB

- 产品售后服务和保养

4.1    产品故障，售后服务，维修

4.2    保养

- 安全使用

5.1   USB编程器的标识

5.2   使用过程的警告

5.3   厂家的义务

- 技术参数

  - PC界面

6.2   电源

6.3   输出范围

6.4   适宜操作条件

6.5   保持和寄送条件

6.6   体积和重量

6.7   患者的安全性

6.8   产品使用寿命

6.9   标准

1.  USB编程器简介

USB编程器、验配软件、编程电缆组成一个完整的编程系统。USB编程器为电脑和助听器提供一个连接媒介。

用配置的USB数据线和电脑连接起来。USB数据线会把电脑和USB编程器的电源和数据连接起来。

机器前端的S断口用于连接助听器左右耳的线。

由助听器编程软件通过电脑发送通讯协议可以读取和显示助听器数据。

1.1 使用范围

该USB编程器仅供听觉专家，助听器验配专家，以及一些康复专家使用，用于数字助听器的必要编程。

1.2 关于该使用手册

该手册用于指导用户正确使用USB编程器，我们郑重建议用户在首次使用该产品前认真阅读。

该手册简单介绍了USB编程器的一些主要程序，提醒广大用户熟悉以下几个重要注意事项：

1. 当您收到USB编程器该做什么

2.“如何安装”

3.“关于安全使用”

1.3安全使用

用户必须该严格遵守使用手册里的要求，以保证使用过程的安全。同时还应该遵循当地适用的法律法规。所有涉及使用安全的操作都有备注说明，常规的安全使用注意事项请见说明书。

1.4 重要提示

关于“警告”、“注意”、“备注”

为了用户的安全和正规使用产品，该手册还特别标出“警告”、“注意”、“备注”三种提示，这些提示必须认真阅读，它们分别表示：

警告：“警告”表示会可能对人体和数据构成威胁

注意：“注意”表示会可能对数据构成威胁

备注：“备注”表示要特别注意

2. 产品的验收

2．1检查货物

2.1.1  打开USB编程器的包装，建议保存包装材料，以便今后寄送产品时防止产品在运输过程中受损。

2.1.2 认真观察产品，如有损坏，请勿使用，并及时联系厂家协助处理。

2.1.3 请检查以下产品配件是否齐全

。USB编程器

。USB连接线

。CD

。产品说明书

如果以上配件不齐，请及时联系厂家

2.2  USB编程器正面和背面图示

正面：

背面：

  - 存储和运输

如何您不需要立即使用USB编程器，请按照以下说明存储该产品：

- 请将USB编程器和附件放在原有包装盒，避免受损。

- 安装

- 请将USB编程器放在通风条件好的地方，并远离液体和热源。

- 安装光盘和USB编程器一并由厂家提供。

3.1 安装驱动

备注：用户必须在Windows 2000， XP 和 Vista系统里安装该软件。

- 请将USB编程器和电脑用USB线连接起来，然后会出现找到新硬件提示和向导。

- 请将光盘放入光驱。

- 在找到新硬件向导的对话框上选择‘从列表或指定位置安装’这一选项，按下一步。

- 浏览选择光驱位置内的文件夹。

- 按下一步自动会安装。（备注：自动安装的时候会出现一个对话框，你选择“是”就行了）。

- 注意：需要连续安装两次驱动。

- 以下图片是安装时的图片可以参考。

开，认桌面上是否显示图标软件000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

3．2．电脑设置

·点电脑桌面我的电脑属性。

·选择硬件对话框，然后点设备管理。

·把通讯端口的COM1改为COM5 。(备注：或者改为其它没有用的COM也可以)。

·把找到的USB硬件设备的COM3改为COM1就可以了。

·注意：有些电脑有两个端口分别是COM1、COM2，我们只需要修改COM1。

·以下是修改过程中的一些图片可以参考

3.3 启用USB

当光盘安装完毕，USB连接已通电的电脑，编程器也会马上通电。

在通电过程中，前端连接口旁边的指示灯会闪亮，表示简短的自我测验正在进行。

只有在自我测验完成时，指示灯才会亮，如果指示灯继续闪动，说明自我测验还未完成，请继续测验，如果无法完成测验，请联系当地的分销商。

当编程器在编程助听器时，编程器连接口上的指示灯也会闪亮，指示是左耳或者是右耳的助听器在接受编程。

PCTX/RX上面的指示灯闪亮，指示与电脑正常连接中。

注意：当该指示灯闪亮时不要插拔助听器，避免损坏助听器！

注意：尽管编程器前面的助听器接口与电脑的电源是隔绝的，并连接地线，但还是有可能泄漏静电到助听器，然后通过编程器流到地下。对患者来说，静电是非常难受的，感觉像是轻微的电击，而且会发出声波。有报告显示，静电还会影响助听器的性能。当室内环境干燥，并有使用合成材料时（如：地毯），高强度的静电现象最易出现。

建议在使用编程器前请采用必要措施，防止静电。

驱动链接地址：http://www.liangchan.net/liangchan/6055.html

- 产品售后服务和保养

4.1产品故障、售后服务、维修

警告：不要使用有故障的产品

如果您觉得程序有误或者产品操作出问题，请切除连接，检测一下是否在其他电脑也无法正常运行，确定问题后再送到厂家维修。

警告：任何情况下请不要拆解产品，而要及时联系厂家协助处理。产品内部配件的检测和维修都必须由专业的工作人员操作。

警告：请不要拆解产品以免触电。为了安全起见，电子医疗产品的检测和维修必须由厂家或者厂家授权的其他机构的专业维修人员操作。出现任何问题，请认真描述产品的故障，及时联系厂家协助。

厂家对产品的安全使用、可靠性、运行、其他机构提供的维修服务拥有最终解释权。维修后，需要经过专业工作人员检测。

4.2 保养

USB编成器不需要特殊养护。如有需要，建议遵循如下指示：

- 使用柔软的小布沾上小量清洁剂擦拭

5   安全使用

这部分使用手册包含重要安全使用信息和一些不规范使用的“警告”，请您务必严格遵循

保障安全，同时还应该遵循当地适用的法律法规。

5.1 USB编程器的标识

|  | 产品的安全标准：EN 60601-1产品的这个标识是为了方便用户与手册上的重要指示相对应。 |
| --- | --- |
|  | 警告 当需要提醒用户参考此手册中的相关警告时，机器会显示这种符号，请特别注意这些警告。 |
|  | USB编程器和此手册均根据医疗设备规范93/42/EEC标记为CE。 |
|  | 有这个符号表示产品不可回收利用。 |
|  | 该标识为UL标志，它是美国和加拿大公认的标志。 |

5.2 使用过程的警告

|  | 当USB接口连接上设备时，以下几点请注意： ·设备必须经过相关的 EN/IEC安全认证，例如EN/IEC60950。 ·当设备用于患者身上时，请参照备注1。 ·确保电子医疗系统是和EN 60601-1-1相容。 |
| --- | --- |

备注1：USB编程器属于电子医疗器械的一部分。在安装电子医疗系统时，操作人员必须明白，如果所连接的设备没有和该产品同样水平的安全保障，将会导致整个系统的安全系数下降。为了保证该USB编程器与EN 60601-1-1正常结合，患者必须远离使电脑、打印机等，保持至少1.8米的距离（或者6英尺）。

备注2：本产品不含用户可维修零件。为了安全起见，避免违反保修条例，请务必由专业工作人员拆卸和维修产品。出现任何问题，请认真描述产品的故障，及时联系厂家协助。切勿强制使用有故障的产品。

备注3：远离液体，注意防潮。

备注4：不要靠近易燃体、燃料。

备注5：数字USB曝露在高强度的无线电场中，可能会干扰助听器的运行。许多电子设备，如手机，也会产生无线电场。我们建议，在数字USB操作现场必须严格限制电子设备的使用。

备注6：产品的任何配件禁止食用、烧毁或者用于助听器设备以外的其他用途。

备注7：为了安全起见，任何连接设备的配件必须是系统可识别的。

5.3 厂家的义务

只有在以下情况下，厂商才对产品的安全性、可靠性、运行过程出现的故障负责：

- 任何组件的运作、补充、调试、更换、维修，都必须由厂家或厂家授权的其他机构的专业维修人员操作。

- 连接设备的电子装备必须达到EN/IEC安全要求

- 用户必须严格遵循使用说明。

- 厂家对产品的安全使用、可靠性、运行、其他机构提供的维修服务拥有最终解释权

- 技术参数

  - PC界面

USB连接线（通用串行总线端口）用于电脑和USB编程器的连接

| Communication ： | SB 2.0 full Speed(USB 1.1 compatible) |
| --- | --- |
| USB端口类型： | USB通讯 |

6.2 电源

USB	编程器的电压是从USB端口进去.

| 电压： | 4.50V-5.25V |
| --- | --- |
| 最大使用电流： | <500 m A(2.5W) |
| 静太工作电流： | <500uA(2.5mW) |

6.3 输出范围

以下的输出是针对助听器设备的左右耳连接线

| 普通的安装电池，左右耳适用 | 1.35V, 10/50m A (电流可由安装软件调整) |
| --- | --- |
| 可编程的电池，左右耳适用 | -3.50V to +3.50V, 30m A(电压可由安装软件调整) |

6.4 适宜操作条件

| 温度 : | +5℃to+40℃(41℉to+104℉) |
| --- | --- |
| 湿度 : | 30 to 90%,non-condensing |
| 预热时间: | ＜20秒 |
| 气压: | 600hpa to 1060 hpa |

注意：在-20℃一下或者60℃以上的气温环境操作产品，可能会造成产品的永久性损坏。

6．5 保持和寄送条件

| 温度: | -25℃ to +70℃(-13℉ to +158℉) |
| --- | --- |
| 湿度: | ＜90%,non-condensing |
| 气压: | 500hpa to 1060hpa |

6.6体积和重量

| 体积(长*宽*高): | 135mm*108mm*36mm(5.31*4.25*1.42) |
| --- | --- |
| 净重: | 230g(0.43lb) |

6.7患者的安全性

该USB 符合以下安全标准：

· EN60601-1,Type BF

· UL60601 and CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90

为了符合以上标准，连接编程电缆和端口必须符合如下要求：

· 当编程电缆和USB连接时，任何导体部件都不能拆解。

· 编程电缆和端口必须能双重隔绝和承受500V的测试电压。

6.8产品使用寿命为5年

6.9标准

| 安全性 : | EN60601-1,Type BF |
| --- | --- |
| 电磁兼容性: | EN60601-1-2 |
| 系统 | EN60601-1-1-1 |